вул. Бульварно-Кудрявська, 24, 01054, м. Київ, Україна

Тел.:   044 490 5485

Факс: 044 490 5489

info@aph.org.ua | www.aph.org.ua

Специфікація на закупівлю портативного  напівавтоматичного аналізатора сечі методом «сухої хімії»

- Інформація про компанію, яка здійснює закупівлю

Закупівля відбувається в рамках виконання програми:

«Прискорення прогресу у зменшенні тягаря туберкульозу та ВІЛ-інфекції в Україні» відповідно до Договору про надання гранту № 3644 від «19» грудня 2023 року (назва гранту UKR-C-AUA) між МБФ «Альянс громадського здоров’я» та Глобальним фондом для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією.

Важливо! Оплата здійснюється без податку на додану вартість на підставі пункту 26 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України.

- Опис Товару

| 2.1. Асортимент та назва товару, а також необхідна кількість одиниць |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назва |  | Кількість, шт. |
| 1 | Портативний напівавтоматичний аналізатор сечі методом «сухої хімії» | 10* |

2.2. Специфікація товару

| Найменування характеристики | Технічні вимоги (значення параметрів) |
| --- | --- |
| Довжини хвиль | Наявність фіксованих довжин хвиль: 525 нм, 620 нм, 660 нм (або еквівалент). |
| Принцип вимірювання | Відбивна фотометрія із застосуванням джерела холодного світла високої яскравості (для запобігання температурним похибкам). |
| Тест-смужки | Одночасне визначення не менше 11 параметрів на одній реагентній смужці: Лейкоцити (LEU), Нітрити (NIT), Уробіліноген (URO), Білок (PRO), рН, Кров/Еритроцити (BLD), Питома вага (SG), Кетони (KET), Білірубін (BIL), Глюкоза (GLU), Аскорбінова кислота (AsA). |
| Продуктивність | Не менше 120 тестів/годину у швидкому режимі та не менше 60 тестів/годину у звичайному режимі. |
| Дисплей | Великий LCD-дисплей, роздільна здатність: 240 × 128 |
| Пам’ять | Збереження в енергонезалежній пам’яті не менше 1000 результатів досліджень пацієнтів. |
| Принтер | Вбудований термальний принтер з використанням паперу завширшки 57 мм для автоматичного друку результатів. |
| Інтерфейс | Наявність послідовного порту (RS-232 або USB) для підключення до ПК/ЛІС (Лабораторної інформаційної системи) та порту для зчитувача штрих-кодів. |
| Вага | Компактний настільний прилад. Вага — не більше 4,0 кг. |
| Калібрування | Автоматичне самокалібрування оптичної системи під час кожного ввімкнення приладу. |
| Електроживлення | Від мережі змінного струму 220 В (±10%), 50 Гц. |
| Додатково | Учасник повинен надати гарантійний лист від виробника (або його офіційного представника в Україні), який підтверджує надання гарантійних зобов’язань терміном не менше 12 місяців з дати введення в експлуатацію та можливість сервісного обслуговування сертифікованими інженерами». Введення приладу в експлуатацію та гарантія, куди входить безкоштовний ремонт або заміна комплектуючих у разі виявлення заводського дефекту, методична підтримка та сервісний супровід протягом усього гарантійного терміну. Також забезпечення стартовим набором тест -полосок |
| Корекція результатів | Наявність функції автоматичного внесення поправок (компенсації) на колір та прозорість самого зразка сечі для уникнення хибних результатів. |
| Комплектація | Аналізатор, кабель живлення, інструкція користувача, стартовий рулон термопаперу |
| Реєстрація | Обладнання повинно бути зареєстроване в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідати Технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro та мати відповідну Декларацію про відповідність |

*Альянс залишає за собою право збільшити або зменшити кількість до закупівлі на 20%.

- Упаковка

3.1. Упаковка, в якій відвантажується Товар, повинна відповідати встановленим міжнародним стандартам та забезпечувати, за умов належного догляду за вантажем, його збереження під час транспортування, навантаження, розвантаження та зберігання.

3.2. Упаковка Товару має містити наступну інформацію: виробник, назва виробу, рік виробництва.

3.3. Маркування виробу повинно відповідати вимогам технічних регламентів.

- Гарантійні зобов’язання

Термін гарантійного обслуговування – не менше 12 місяців з моменту постачання обладнання.

- Умови та термін доставки:

5.1. Поставка на умовах DAP на адресу складу Альянсу (доставка включена в вартість товару): Київська область, Бориспільський район, тг. Пристолична, автодорога Північно-східний обхід м. Києва, 13 км + 838 м, будинок б/н.

5.2. Термін постачання Товару: до кінця жовтня 2026 року.

5.3. Учасники запрошуються надати власні прогнози щодо строків поставки замовлення (див. Додаток №1 до цієї Специфікації).

6. Умови оплати

6.1. Оплата

- Аванс 50(п’ятдесят) %, протягом 10 (десять) банківських днів з дати отримання рахунку-фактури.

- Баланс 50(п’ятдесят) % від суми укладеного Договору, протягом 10 (десять) банківських днів з дати доставки Товару Покупцю.

- Або Постоплата протягом 10 (десять) банківських днів з дати доставки Товару Покупцю.

6.2. Договір на поставку буде укладено і платежі будуть виконані у гривнях України для резидентів України, що становитиме еквівалент в доларах відповідно до офіційного курсу Національного Банку України на день виставлення рахунку на поставку кожної окремої партії Товару.

7. Загальні вимоги до продукції та документації.

Кожний учасник конкурсу повинен надати копії наступних документів:

| № лоту | Продукт | Перелік документів та дозволів, необхідних для використання на території України згідно чинного законодавства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Портативний напівавтоматичний аналізатор сечі методом «сухої хімії» | 1.Копія сертифікату системи управління якістю ISO 9001 та /або ISO 13485 2. Експлуатаційна документація українською мовою, у разі наявності документації іншою мовою - обов'язковий переклад українською. 3. Декларація про відповідність технічному регламенту №753, щодо медичних виробів 4. Зразок сертифікату якості/паспорту, виданого виробником (документ на прилад буде вимагатися при постачанні) |

- Організаційні вимоги.

  - Юридична особа або Фізична особа-підприємець за законодавством України. У разі, якщо пропозиція буде надана від одного учасника, а поставки  будуть виконуватись від імені афілійованих суб’єктів (наприклад, ФОП-платник єдиного податку) – необхідно разом з пропозицією надати лист-підтвердження такої афілійованості;

  - Заявники, які бажають запропонувати поставку товару в рамках цієї закупівлі, повинні мати дійсні дозвільні документи згідно п.7 цієї специфікації.

- Ключові критерії оцінки Заявок.

  - Вартість Товару (включаючи доставку, пакування та т. ін.)

  - Відповідність товару вимогам специфікації

  - Термін поставки

  - Умови оплати

У разі необхідності Альянс залишає за собою право направити додаткові запити щодо умов постачання/ цін / якості /інші до учасників для винесення остаточного рішення.

- Зміст конкурсних Заявок.

Учасники повинні включати таку інформації до конкурсних Заявок:

  - Копії реєстраційних документів згідно із законодавством України (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, із зазначенням видів діяльності, що відповідають предмету цього конкурсу; витяг з реєстру платників податків, довідка з банку про відкриття рахунку).

  - Заповнені та підписані Додатки №1-4 до Специфікації (Додатки №2 та 3 додатково в форматі .word).

  - Копії діючих документів згідно параграфу 7 специфікації у відповідності до Лоту.

Пропозицію в електронному вигляді необхідно переслати на електрону адресу blaise@aph.org.ua.

Додаток 1 до Специфікації на закупівлю портативного  напівавтоматичного аналізатора сечі методом «сухої хімії»

Загальна інформація та підтвердження виконання вимог Специфікації.

Будь-ласка, заповніть таблицю нижче

|  | Повна назва компанії |  |
| --- | --- | --- |
|  | Юридична адреса компанії |  |
|  | Фактична адреса компанії |  |
|  | Керівник компанії: посада, ПІБ |  |
|  | Контактний номер телефону керівника компанії |  |
|  | Електронна поштова адреса керівника компанії |  |
|  | Контактна особа з питань подання Заявки |  |
|  | Номер телефону контактної особи |  |
|  | Електронна поштова адреса контактної особи |  |
|  | Сторінка компанії в Internet |  |
|  | Банківські реквізити для укладання договору постачання |  |

Дата: ________________ 20... р.

[підпис]	[що виступає у якості]

Що має належні повноваження на підписання Заявки від імені та за дорученням

Додаток №2 до Специфікації на закупівлю портативного  напівавтоматичного аналізатора сечі методом «сухої хімії»

Таблиця відповідності вимогам специфікації.

| Найменування характеристики | Технічні вимоги (значення параметрів) | Вкажіть назву, ТМ товару, артикул, країна виробництва |
| --- | --- | --- |
| Довжини хвиль | Наявність фіксованих довжин хвиль: 525 нм, 620 нм, 660 нм (або еквівалент). | вкажіть характеристики товару |
| Принцип вимірювання | Відбивна фотометрія із застосуванням джерела холодного світла високої яскравості (для запобігання температурним похибкам). | вкажіть характеристики товару |
| Тест-смужки | Одночасне визначення не менше 11 параметрів на одній реагентній смужці: Лейкоцити (LEU), Нітрити (NIT), Уробіліноген (URO), Білок (PRO), рН, Кров/Еритроцити (BLD), Питома вага (SG), Кетони (KET), Білірубін (BIL), Глюкоза (GLU), Аскорбінова кислота (AsA). | вкажіть характеристики товару |
| Продуктивність | Не менше 120 тестів/годину у швидкому режимі та не менше 60 тестів/годину у звичайному режимі. | вкажіть характеристики товару |
| Дисплей | Великий LCD-дисплей, роздільна здатність: 240 × 128 | вкажіть характеристики товару |
| Пам’ять | Збереження в енергонезалежній пам’яті не менше 1000 результатів досліджень пацієнтів. | вкажіть характеристики товару |
| Принтер | Вбудований термальний принтер з використанням паперу завширшки 57 мм для автоматичного друку результатів. | вкажіть характеристики товару |
| Інтерфейс | Наявність послідовного порту (RS-232 або USB) для підключення до ПК/ЛІС (Лабораторної інформаційної системи) та порту для зчитувача штрих-кодів. | вкажіть характеристики товару |
| Вага | Компактний настільний прилад. Вага — не більше 4,0 кг. | вкажіть характеристики товару |
| Калібрування | Автоматичне самокалібрування оптичної системи під час кожного ввімкнення приладу. | вкажіть характеристики товару |
| Електроживлення | Від мережі змінного струму 220 В (±10%), 50 Гц. | вкажіть характеристики товару |
| Додатково | Учасник повинен надати гарантійний лист від виробника (або його офіційного представника в Україні), який підтверджує надання гарантійних зобов’язань терміном не менше 12 місяців з дати введення в експлуатацію та можливість сервісного обслуговування сертифікованими інженерами». Введення приладу в експлуатацію та гарантія, куди входить безкоштовний ремонт або заміна комплектуючих у разі виявлення заводського дефекту, методична підтримка та сервісний супровід протягом усього гарантійного терміну. Також забезпечення стартовим набором тест -полосок | вкажіть характеристики товару |
| Корекція результатів | Наявність функції автоматичного внесення поправок (компенсації) на колір та прозорість самого зразка сечі для уникнення хибних результатів. | вкажіть характеристики товару |
| Комплектація | Аналізатор, кабель живлення, інструкція користувача, стартовий рулон термопаперу | вкажіть характеристики товару |
| Реєстрація | Обладнання повинно бути зареєстроване в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідати Технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro та мати відповідну Декларацію про відповідність | вкажіть характеристики товару |

Дата: ________________ 20... р.

[підпис]	[що виступає у якості]

Що має належні повноваження на підписання Заявки від імені та за дорученням

Додаток №3 до Специфікації на закупівлю портативного  напівавтоматичного аналізатора сечі методом «сухої хімії»

Цінова пропозиція на товари

Кожному з учасників пропонується сформувати свої цінові пропозиції у вигляді нижченаведеної таблиці.

Під час заповнення таблиці, зверніть увагу на наступне:

- Ціна на продукцію надається на умовах поставки згідно вимог п. 5 специфікації.

- Ціна Товару повинна включати в себе вартість самої продукції, упаковки/тари, маркування та доставки.

- Ціна надається:

- у доларах США;

- з урахуванням всіх належних податків, зборів і витрат згідно зазначених умов поставки згідно законодавства України;

- Платежі будуть виконані:

- у гривнях України відповідно до офіційного курсу Національного Банку України на день виставлення рахунку для резидентів України

| # | Товар (зазначити ТМ товару та партномер) | Всього | Вартість одиниці, дол. США без ПДВ | Загальна вартість, дол. США, без ПДВ | Очікуваний час доставки у днях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 |  |  |  |

Умови оплати (з урахуванням п.6 цієї Специфікації) __________________________________

Дата: ________________ 20... р.

[підпис]	[що виступає у якості]

Що має належні повноваження на підписання Заявки від імені та за дорученням

Додаток №4

до Специфікації на закупівлю портативного  напівавтоматичного аналізатора сечі методом «сухої хімії»

(учасник – юридична особа)

На підставі статті 650-1 Цивільного кодексу України, підписанням цієї форми нижчепідписаний учасник тендеру (далі – Учасник) підтверджує наступні запевнення, які мають значення для укладення договору з  МБФ «Альянс громадського здоров’я» (далі – Альянс):

1. Дотримання санкційного режиму

1.1. Учасник гарантує, що:

1.1.1. він неухильно дотримувався та дотримується вимог законів України та інших нормативних актів України щодо правового режиму тимчасово окупованих територій, зокрема не здійснював і не здійснює власну статутну діяльність та не співпрацював і не співпрацює жодним чином з суб’єктами господарювання, органами або посадовими чи службовими особами, створеними/зареєстрованими на тимчасово окупованих територіях України;

1.1.2. жодні кошти Учасника не походять з Російської Федерації або Республіки Білорусь та не надійшли до нього через банки або інші фінансові установи, місцем перебування та/або реєстрації яких є зазначені держави, Учасник не має дочірніх компаній, філій, представництв та/або інших відокремлених підрозділів на території вказаних держав;

1.1.3. серед учасників, кінцевих бенефіціарних власників та/або керівництва Учасника відсутні громадяни Російської Федерації або Республіки Білорусь та / або особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є вказані держави, (далі разом – «Заборонені фізичні особи»), Учасник не виступає учасником інших юридичних осіб спільно з Забороненими фізичними особами та не має з ними жодних ділових відносин;

1.1.4. серед учасників Учасника відсутні юридичні особи, місце перебування та/або реєстрації яких знаходиться в Російській Федерації або Республіці Білорусь або учасниками із часткою 10% і більше або кінцевими бенефіціарними власниками яких є Заборонені фізичні особи (далі разом – «Заборонені юридичні особи»), Учасник не виступає учасником інших юридичних осіб спільно з такими Забороненими юридичними особами та не має з ними жодних ділових відносин, не володіє цінними паперами Заборонених юридичних осіб;

1.1.5. Учасник, будь-який з його кінцевих бенефіціарних власників, учасників (засновників), членів органів управління, посадових осіб та працівників, або будь-який агент, афілійована (пов’язана) чи інша особа, що діє від імені Учасника, товари (роботи, послуги) Учасника не є обʼєктом режиму економічних санкцій, та Учасник дотримується застосовуваних режимів економічних санкцій, зокрема, не є афілійованим та не вступає у будь-які відносини з фізичними чи юридичними особами, які є об’єктом таких санкцій. Під режимами економічних санкцій розуміються будь-які економічні або фінансові санкції, які впроваджуються та регулюються Радою національної безпеки та оборони (РНБО) України, Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC),  Державним департаментом США, будь-якою іншою агенцією США, Радою Безпеки ООН, Великою Британією, Європейським Союзом та будь-якою державою, що є його членом, та/або Швейцарією.

2. Недопущення заборонених практик

2.1. Учасник не брав і не бере участі у будь-яких заходах, які тлумачаться або можуть тлумачитися згідно з Кримінальним кодексом України, Законом України «Про запобігання корупції» та іншим чинним законодавством України як незаконні, а також у вчиненні чи приховуванні наступних заборонених практик:

2.1.1. «Шахрайство», під яким розуміється отримання (або спроба отримання) несправедливої та/або незаконної  переваги або фінансової вигоди шляхом обману або приховування фактів;

2.1.2. «Примусова практика» - заподіяння шкоди або загроза заподіяння шкоди, прямо чи опосередковано, будь-якій стороні чи власності сторони з метою неналежного впливу на дії такої сторони;

2.1.3. «Корупційна практика» - прийняття обіцянки/пропозиції, отримання або вимагання для себе чи інших осіб, а також обіцянка/пропозиція, надання особі або, за її вимогою, іншим фізичним чи юридичним особам будь-якої вигоди з метою неналежного використання/впливу на використання службових повноважень та пов'язаних з ними можливостей;

2.1.4. «Змова» - домовленість між двома чи більше сторонами, спрямована на досягнення неналежної мети, зокрема для неналежного впливу на дії іншої сторони;

2.1.5. «Абʼюзивна практика» включає крадіжку, незаконне привласнення, розтрату або неналежне використання майна, скоєне навмисно або через необачне ігнорування;

2.1.6. «Перешкоджання» - (i) навмисне знищення, фальсифікація, зміна або приховування доказового матеріалу для розслідування, що проводиться з питань заборонених практик, або надання неправдивих заяв з метою суттєвого перешкоджання такому розслідуванню; (ii) погрози, переслідування або залякування будь-якої сторони з метою перешкодити їй розкрити інформацію щодо предмету розслідування або в якості помсти за розголошення такої інформації, або з метою запобігти продовженню розслідування; (iii) участь у діях, які перешкоджають здійсненню прав доступу замовника за будь-яким договором; або (iv) невиконання визначеного законом або договором обов’язку щодо своєчасного повідомлення про заборонені практики;

2.1.7. «Помста» - будь-який навмисний або необережний акт дискримінації, помсти, заподіяння шкоди, переслідування або відплати, прямої чи непрямої, який рекомендується, погрожує або вживається проти будь-кого, хто добросовісно відмовляється брати участь у сприянні чи скоєнні будь-яких заборонених практик або добросовісно повідомив про підозру чи факти щодо таких заборонених практик;

2.1.8. «Відмивання грошей» - (i) перетворення або передача майна, прямо чи опосередковано, усвідомлюючи, що таке майно отримано від злочинної діяльності, або допомога будь-якій особі, яка бере участь у такій діяльності, уникнути правових наслідків своїх дій; (ii) приховування незаконного походження, джерела, місцезнаходження, розпорядження, переміщення або володіння майном, знаючи, що таке майно походить від злочинної діяльності; або (iii) придбання, володіння або використання майна, знаючи на момент отримання, що таке майно отримано в результаті злочинної діяльності;

2.1.9. «Фінансування тероризму» – надання або збирання коштів будь-якими засобами, прямо чи опосередковано, з наміром, щоб вони були використані, або з усвідомленням того, що вони використані або будуть використані, повністю чи частково, для здійснення дій тероризму, зокрема:

- для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою (організацією);

- для організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи (організації), сприяння вчиненню терористичного акту, проходження навчання тероризму, перетинання державного кордону України з терористичною метою, провадження будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби вчинення таких дій.

3. Зобовʼязання щодо сейфгардингу

3.1. Учасник завіряє та гарантує, що дотримується політики абсолютної нетерпимості (нульової толерантності) до будь-яких форм дискримінації та проявів експлуатації, насильства, булінгу чи домагань (харасменту) по відношенню до будь-якої особи, зокрема, завіряє та гарантує, що він:

3.1.1. не здійснював і не здійснює діяльності, яка несумісна з правами, викладеними у Конвенції про права дітей ООН, а також що він дотримується у своїй роботі політики абсолютної нетерпимості до будь-яких проявів жорстокого поводження з дітьми. Учасник свідчить про те, що в разі перемоги у тендері в рамках виконання договору, укладеного за результатами тендеру, яке передбачатиме контакт Учасника, працівників або інших представників Учасника з дітьми, він готовий дотримуватись Політики захисту дітей Альянсу, розміщеною за адресою https://aph.org.ua/uk/tendery/polityky-i-protsedury/, а також забезпечувати відповідне ознайомлення з цією Політикою і її дотримання з боку своїх відповідних співробітників (працівників) та суб-підрядників;

3.1.2. дотримується у своїй роботі політики абсолютної нетерпимості до будь-яких проявів сексуальних експлуатації, насильства та домагань (далі - СЕНД) до будь-якої особи. Учасник свідчить про те, що в разі перемоги у тендері в рамках виконання договору, укладеного за результатами тендеру, яке передбачатиме контакт працівників або інших представників Учасника з фізичними особами – бенефіціарами програм та проєктів Альянсу, включаючи представників спільнот, з якими працює Альянс, він готовий дотримуватись Політики захисту від СЕНД Альянсу, яку розміщено на веб-сайті Альянсу за адресою https://aph.org.ua/uk/tendery/polityky-i-protsedury/, а також забезпечувати відповідне ознайомлення з  цією Політикою і її дотримання з боку своїх відповідних співробітників (працівників) та суб-підрядників.

4. Конфлікт інтересів

Учасник засвідчує відсутність у нього конфлікту інтересів щодо тендеру, при цьому «конфлікт інтересів» означає ситуацію, в якій Учасник або повʼязані з ним особи має/мають інтереси (фінансові, організаційні, особисті, репутаційні чи інші) які можуть ускладнювати виконання його зобов’язань за договором, що може бути укладений в результаті тендеру, об’єктивним, незалежним і професійним чином, або ситуація, в якій розумно передбачити виникнення такого інтересу.

Склад кінцевих бенефіціарних власників Учасника тендеру

| Назва організації/ ФІО фізичної особи | Реєстраційний код / паспортні дані | Адреса реєстрації | Громадянство | Чи значиться організація/ людина в санкційних списках США, Євросоюзу, України. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[підпис]	[посада]

Уповноважений підписати комерційну пропозицію для та від імені:

[назва компанії]

Печатка компанії

Додаток №4

до Специфікації на закупівлю портативного  напівавтоматичного аналізатора сечі методом «сухої хімії»

(учасник – фізична особа - підприємець)

На підставі статті 650-1 Цивільного кодексу України, підписанням цієї форми нижчепідписаний учасник тендеру (далі – Учасник) підтверджує наступні запевнення, які мають значення для укладення договору з  МБФ «Альянс громадського здоров’я» (далі – Альянс):

1. Дотримання санкційного режиму

1.1. Учасник гарантує, що:

1.1.1. він неухильно дотримувався та дотримуватиметься вимог законів України та інших нормативних актів України щодо правового режиму тимчасово окупованих територій, зокрема не здійснював і не здійснюватиме власну господарську діяльність та не співпрацював і не співпрацюватиме жодним чином з суб’єктами господарювання, органами або посадовими чи службовими особами, створеними/зареєстрованими на тимчасово окупованих територіях України;

1.1.2. він не є учасником, кінцевим бенефіціарним власником та/або не входить до керівництва юридичних осіб, місце перебування та/або реєстрації яких знаходиться в Російській Федерації або Республіці Білорусь, які мають діючі дочірні компанії, філії, представництва та/або інші відокремлені підрозділи на території вказаних держав або учасниками із часткою 10% і більше або кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни Російської Федерації або Республіки Білорусь та / або особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є вказані держави (далі разом – «Заборонені юридичні особи»);

1.1.4. він не має жодних ділових відносин із Забороненими юридичними особами або із громадянами Російської Федерації або Республіки Білорусь та / або особами, місцем постійного проживання яких є вказані держави, і жодні кошти Учасника не походять з Російської Федерації або Республіки Білорусь та не надійшли до нього через банки або інші фінансові установи, місцем перебування та/або реєстрації яких є зазначені держави;

1.1.5. він не є обʼєктом та дотримується застосовуваних режимів економічних санкцій, зокрема, не є повʼязаним та не вступає у будь-які відносини з фізичними чи юридичними особами, які є об’єктом санкцій. Під режимами економічних санкцій розуміються будь-які економічні або фінансові санкції, які впроваджуються та регулюються Радою національної безпеки та оборони (РНБО) України, Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC),  Державним департаментом США, будь-якою іншою агенцією США, Радою Безпеки ООН, Великою Британією, Європейським Союзом та будь-якою державою, що є його членом, та/або Швейцарією.

2. Недопущення заборонених практик

2.1. Учасник не брав і не бере участі у будь-яких заходах, які тлумачаться або можуть тлумачитися згідно з Кримінальним кодексом України, Законом України «Про запобігання корупції» та іншим чинним законодавством України як незаконні, а також у вчиненні чи приховуванні наступних заборонених практик:

2.1.1. «Шахрайство», під яким розуміється отримання (або спроба отримання) несправедливої та/або незаконної  переваги або фінансової вигоди шляхом обману або приховування фактів;

2.1.2. «Примусова практика» - заподіяння шкоди або загроза заподіяння шкоди, прямо чи опосередковано, будь-якій стороні чи власності сторони з метою неналежного впливу на дії такої сторони;

2.1.3. «Корупційна практика» - прийняття обіцянки/пропозиції, отримання або вимагання для себе чи інших осіб, а також обіцянка/пропозиція, надання особі або, за її вимогою, іншим фізичним чи юридичним особам будь-якої вигоди з метою неналежного використання/впливу на використання службових повноважень та пов'язаних з ними можливостей;

2.1.4. «Змова» - домовленість між двома чи більше сторонами, спрямована на досягнення неналежної мети, зокрема для неналежного впливу на дії іншої сторони;

2.1.5. «Абʼюзивна практика» включає крадіжку, незаконне привласнення, розтрату або неналежне використання майна, скоєне навмисно або через необачне ігнорування;

2.1.6. «Перешкоджання» - (i) навмисне знищення, фальсифікація, зміна або приховування доказового матеріалу для розслідування, що проводиться з питань заборонених практик, або надання неправдивих заяв з метою суттєвого перешкоджання такому розслідуванню; (ii) погрози, переслідування або залякування будь-якої сторони з метою перешкодити їй розкрити інформацію щодо предмету розслідування або в якості помсти за розголошення такої інформації, або з метою запобігти продовженню розслідування; (iii) участь у діях, які перешкоджають здійсненню прав доступу замовника за будь-яким договором; або (iv) невиконання визначеного законом або договором обов’язку щодо своєчасного повідомлення про заборонені практики;

2.1.7. «Помста» - будь-який навмисний або необережний акт дискримінації, помсти, заподіяння шкоди, переслідування або відплати, прямої чи непрямої, який рекомендується, погрожує або вживається проти будь-кого, хто добросовісно відмовляється брати участь у сприянні чи скоєнні будь-яких заборонених практик або добросовісно повідомив про підозру чи факти щодо таких заборонених практик;

2.1.8. «Відмивання грошей» - (i) перетворення або передача майна, прямо чи опосередковано, усвідомлюючи, що таке майно отримано від злочинної діяльності, або допомога будь-якій особі, яка бере участь у такій діяльності, уникнути правових наслідків своїх дій; (ii) приховування незаконного походження, джерела, місцезнаходження, розпорядження, переміщення або володіння майном, знаючи, що таке майно походить від злочинної діяльності; або (iii) придбання, володіння або використання майна, знаючи на момент отримання, що таке майно отримано в результаті злочинної діяльності;

2.1.9. «Фінансування тероризму» – надання або збирання коштів будь-якими засобами, прямо чи опосередковано, з наміром, щоб вони були використані, або з усвідомленням того, що вони використані або будуть використані, повністю чи частково, для здійснення дій тероризму, зокрема:

- для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою (організацією);

- для організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи (організації), сприяння вчиненню терористичного акту, проходження навчання тероризму, перетинання державного кордону України з терористичною метою, провадження будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби вчинення таких дій.

3. Зобовʼязання щодо сейфгардингу

3.1. Учасник завіряє та гарантує, що дотримується політики абсолютної нетерпимості (нульової толерантності) до будь-яких форм дискримінації та проявів експлуатації, насильства, булінгу чи домагань (харасменту) по відношенню до будь-якої особи, зокрема, завіряє та гарантує, що він:

3.1.1. не здійснював і не здійснює діяльності, яка несумісна з правами, викладеними у Конвенції про права дітей ООН, а також що він дотримується у своїй роботі політики абсолютної нетерпимості до будь-яких проявів жорстокого поводження з дітьми. Учасник свідчить про те, що в разі перемоги у тендері в рамках виконання договору, укладеного за результатами тендеру, яке передбачатиме контакт Учасника, працівників або інших представників Учасника з дітьми, він готовий дотримуватись Політики захисту дітей Альянсу, розміщеною за адресою https://aph.org.ua/uk/tendery/polityky-i-protsedury/, а також забезпечувати відповідне ознайомлення з цією Політикою і її дотримання з боку своїх відповідних працівників або інших представників;

3.1.2. дотримується у своїй роботі політики абсолютної нетерпимості до будь-яких проявів сексуальних експлуатації, насильства та домагань (далі - СЕНД) до будь-якої особи. Учасник свідчить про те, що в разі перемоги у тендері в рамках виконання договору, укладеного за результатами тендеру, яке передбачатиме контакт Учасника, працівників або інших представників Учасника з фізичними особами – бенефіціарами програм та проєктів Альянсу, включаючи представників спільнот, з якими працює Альянс, він готовий дотримуватись Політики захисту від СЕНД Альянсу, яку розміщено на веб-сайті Альянсу за адресою https://aph.org.ua/uk/tendery/polityky-i-protsedury/, а також забезпечувати відповідне ознайомлення з цією Політикою і її дотримання з боку своїх відповідних працівників або інших представників.

4. Конфлікт інтересів

Учасник засвідчує відсутність у нього конфлікту інтересів щодо тендеру, при цьому «конфлікт інтересів» означає ситуацію, в якій Учасник або повʼязані з ним особи має/мають інтереси (фінансові, організаційні, особисті, репутаційні чи інші) які можуть ускладнювати виконання його зобов’язань за договором, що може бути укладений в результаті тендеру, об’єктивним, незалежним і професійним чином, або ситуація, в якій розумно передбачити виникнення такого інтересу.

[підпис]

[ПІБ]

Печатка ФОП