вул. Бульварно-Кудрявська, 24, 01054, м. Київ, Україна

Тел.:   044 490 5485

Факс: 044 490 5489

info@aph.org.ua | www.aph.org.ua

Специфікація до Тендеру на закупівлю медичного обладнання – автоматичний біохімічний аналізатор.

1. Профіль замовника послуг

МБФ «Альянс громадського здоров’я» (далі – Альянс) – провідна професійна організація, що у співпраці з ключовими громадськими організаціями, Міністерством охорони здоров’я та іншими урядовими органами веде боротьбу з низкою епідемій, у т.ч. ВІЛ/СНІД і ТБ в Україні, керує профілактичними програмами та надає якісну технічну підтримку та фінансові ресурси організаціям на місцях. Місією Альянсу є зниження розповсюдження інфекцій та смертності і зменшення негативного впливу епідемій шляхом підтримки громадської протидії ним в Україні, а також шляхом поширення ефективних підходів до профілактики й лікування у Східній Європі та Центральній Азії.

Як незалежна юридична особа, зареєстрована в Україні з 2003 року й після набуття управлінської самостійності з січня 2009 року, Альянс поділяє цінності та залишається членом глобального партнерства Альянсу громадського здоров’я.

Основні програми, які зараз виконує Альянс, фінансуються Глобальним фондом для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією.

Ця закупівля виконується у рамках реалізації програми «Стійка відповідь на епідемії ВІЛ і ТБ в умовах війни та відновлення України» на 2024-2026 відповідно до Договору про надання гранту № 3644 від «19» грудня 2023 року (назва гранту UKR-C-AUA), між Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією та МБФ «Альянс громадського здоров’я».  Оплата здійснюється без податку на додану вартість на підставі пункту 26 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України.

Поставка цієї продукції звільнена від сплати ПДВ.

2. Загальний опис продукції

| № лоту | Опис Продукту та його технічні характеристики | Кількість одиниць (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматичний біохімічний аналізатор IVD Повністю автоматична система клінічної хімії з дискретним (random access) доступом до пацієнтів і тестів, у комплекті зі стартовим набором реагентів та необхідними аксесуарами. | 10 |

| МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Найменування вимог | Значення / мінімальна вимога |
| 1. Загальні та функціональні вимоги |  |  |
| 1.1 | Тип системи | Повністю автоматичний дискретний біохімічний аналізатор з довільним (random access) доступом до зразків і тестів, пріоритетом STAT/термінових зразків та виконанням досліджень за принципом «тест за тестом». Дозволяється настільне або підлогове виконання. |
| 1.2 | Відкритість системи / сумісність із реагентами різних виробників | Відкрита та/або програмована система, що дозволяє користувачу створювати, вводити та/або редагувати параметри методик для сумісних IVD-реагентів різних виробників. Допускається також система з валідованими відкритими каналами/аплікаціями для реагентів сторонніх виробників. На підтвердження надається технічна документація виробника аналізатора або інший офіційний документ, що підтверджує відкритість/програмованість системи чи можливість застосування сторонніх реагентів. |
| 1.3 | Ступінь автоматизації | Автоматичне дозування зразків і реагентів, змішування, інкубація, фотометричне вимірювання, розрахунок та видача результатів; автоматичне промивання пробозабірної/реагентної системи. Для багаторазових кювет – автоматичне миття кювет. |
| 1.4 | Вимірювані параметри | Можливість визначення біохімічних показників: субстратів/метаболітів, ферментів, іонів/електролітів (фотометричним та/або ISE методом), специфічних білків, у т.ч. імунотурбідиметричними методами. |
| 1.5 | Типи зразків | Сироватка, плазма, сеча. Можливість дослідження ліквору – для тестів, для яких це передбачено валідованою методикою/інструкцією виробника реагенту. |
| 1.6 | Продуктивність | Не менше 100 фотометричних тестів/год. Продуктивність з ISE (за наявності) може враховуватися додатково. |
| 1.7 | Позиції для зразків | Не менше 30 позицій для зразків. Допускається окремий або спільний із реагентами ротор/диск за умови можливості одночасно розмістити не менше 30 зразків і не менше 20 реагентів. |
| 1.8 | Позиції для реагентів | Не менше 20 позицій для реагентів із активним охолодженням на борту. Допускається окремий або спільний із зразками ротор/диск. |
| 1.9 | Реакційний об’єм | Мінімально підтримуваний робочий/реакційний об’єм – не більше 220 мкл. |
| 1.10 | Реакційна система | Температура реакції 37 °C з точністю не гірше ±0,2 °C. Кювети багаторазові або напівпостійні; допускаються одноразові кювети за умови повністю автоматизованої роботи без ручного втручання в цикл аналізу. |
| 1.11 | Оптична система | Не менше 8 вимірювальних довжин хвиль/оптичних каналів у діапазоні від 340 нм до щонайменше 670 нм або ширше; обов’язкова наявність каналу 340 нм. Допускається система світлофільтрів, дифракційна решітка, монохроматор або еквівалентне спектральне рішення. |
| 1.12 | Методи аналізу | Кінцева точка (з бланком по реагенту та/або зразку), кінетичний метод, фіксований час/двоточкова кінетика; моно- та/або біхроматичні вимірювання; турбідиметричні/імунотурбідиметричні методи. |
| 1.13 | Принцип вимірювання | Абсорбційна фотометрія/колориметрія та турбідиметрія. Пряма потенціометрія (ISE) – допускається як інтегрована або опційна функція і не є обов’язковою для відповідності базовій комплектації. |
| 1.14 | Охолодження реагентів | Активне охолодження реагентів на борту аналізатора з підтриманням температурного режиму, визначеного виробником аналізатора/реагентів, упродовж робочого циклу. |
| 1.15 | Калібрування | Підтримка калібрування за калібратором/стандартом та/або фактором; лінійне одно-, дво- та/або багатоточкове калібрування; підтримка нелінійних калібрувальних кривих для відповідних методик. |
| 1.16 | Дозувальна система | Одна або декілька проб/реагентних голок (окремих або комбінованих) із детекцією рівня рідини та захистом від зіткнення/поломки. Автоматичне промивання голок. |
| 1.17 | Ідентифікація зразків і реагентів | Можливість ідентифікації зразків за штрих-кодом (вбудований або зовнішній зчитувач). Для реагентів допускається ідентифікація за штрих-кодом або програмне/ручне введення з контролем позиції та залишку. |
| 1.18 | Миття кювет | Для систем із багаторазовими/напівпостійними кюветами – автоматична миюча станція на борту з циклом промивання та підготовки кювет до повторного використання. Для систем з одноразовими кюветами ця вимога не застосовується. |
| 1.19 | Джерело світла | Галогенове, вольфрам-галогенове, криптон-галогенове, LED, ксенонове або інше еквівалентне стабільне джерело світла, що забезпечує заявлений спектральний діапазон. Вимога до конкретної напруги/потужності лампи не встановлюється. |
| 1.20 | Інтерфейси та передача даних | Не менше одного стандартного інтерфейсу: USB та/або RS-232 та/або Ethernet/LAN. Можливість підключення до LIS або експорту результатів у електронному форматі. Двосторонній LIS – бажано. |
| 1.21 | Електроживлення | Сумісність з електромережею України: 220–240 В, 50 Гц, або універсальне живлення 100–240 В, 50/60 Гц. |
| 1.22 | Контроль якості | Програмний контроль якості з графіками Леві–Дженнінгса та правилами Вестгарда або еквівалентним багатоправильним алгоритмом контролю якості; збереження та перегляд QC-даних. |
| 1.23 | Програмне забезпечення | Збереження результатів пацієнтів, калібрувань і QC; формування/друк звітів. Інтерфейс – англійська та/або українська мова. Експлуатаційна документація – українською мовою або з обов’язковим перекладом українською. |
| 2. Комплектація |  |  |
| 2.1 | Автоматичний біохімічний аналізатор | 1 шт. |
| 2.2 | Керуючий комп’ютер/робоча станція | 1 комплект, якщо зовнішній ПК необхідний для роботи запропонованої моделі. Для аналізатора з інтегрованим комп’ютером окремий ПК не вимагається. |
| 2.3 | Принтер | 1 шт., зовнішній або інтегрований, сумісний із системою. |
| 2.4 | Блок безперебійного живлення (UPS) | 1 шт., потужність має відповідати споживанню запропонованої системи та забезпечувати коректне завершення поточного циклу/безпечне вимкнення. |
| 2.5 | Стартовий набір реагентів | АЛТ – 2 набори; АСТ – 2; білірубін загальний – 2; білірубін прямий – 2; загальний білок – 2; мультикалібратор – 1; глюкоза – 2; креатинін – 2; сечовина – 2; кальцій – 1; магній – 1; альфа-амілаза – 2. Реагенти мають бути сумісними із запропонованим аналізатором. Учасник зазначає фасування та кількість тестів у кожному наборі. |
| 2.6 | Миючі/сервісні розчини | Промивний розчин – 2 упаковки; кислотний та/або лужний промивний/очисний розчин – 2 упаковки або еквівалентний комплект рекомендованих виробником аналізатора миючих засобів на стартовий період. Для систем з одноразовими кюветами – відповідний стартовий запас витратних кювет замість невикористовуваних миючих засобів. |
| 2.7 | Контрольні матеріали | Контроль норма – 1 набір; контроль патологія – 1 набір. |
| 2.8 | Витратні матеріали для зразків | Пробірки/чашечки для зразків – 1 упаковка, сумісна із запропонованою моделлю. |
| 2.9 | Інші необхідні компоненти | Усі кабелі, ємності, адаптери, шланги, стартові витратні матеріали та аксесуари, необхідні для введення аналізатора в експлуатацію. Якщо для штатної роботи потрібна окрема система підготовки/деіонізації води – вона має бути включена до пропозиції або учасник повинен чітко зазначити вимоги та підтвердити наявність відповідного рішення у комплекті. |
| 2.10 | Інсталяція та навчання | Доставка, монтаж, введення в експлуатацію, первинна перевірка працездатності та навчання користувачів – включені у вартість. |
| 2.11 | Документація | Інструкція користувача/експлуатаційна документація українською мовою або з перекладом українською; технічний паспорт/специфікація. |

Примітка: усі кількісні параметри, зазначені як «не менше»/«не більше», є граничними мінімальними вимогами. Допускаються кращі характеристики. Технічні рішення, що відрізняються конструктивно (тип оптики, розташування роторів, кількість проб/реагентних голок тощо), допускаються за умови забезпечення еквівалентної функціональності та виконання наведених мінімальних вимог. Функції, модулі та аксесуари, які виробником визначені як опційні, можуть використовуватися для підтвердження відповідності вимогам цієї Специфікації за умови, що вони включені до складу та вартості тендерної пропозиції і будуть поставлені разом з обладнанням.

3. Упаковка

3.1. Упаковка, в якій відвантажується Товар, повинна відповідати вимогам виробника та забезпечувати його збереження під час транспортування, навантаження, розвантаження і зберігання.

3.2. Упаковка/маркування Товару має містити інформацію, передбачену чинним законодавством та документацією виробника, зокрема найменування виробника та виробу, модель/артикул, серійний номер (де застосовно), рік виробництва.

3.3. Маркування виробу повинно відповідати вимогам чинних технічних регламентів України.

4. Гарантійні зобов’язання

4.1. Обладнання має бути новим, таким, що не було у використанні, відновленні або демонстраційній експлуатації.

4.2. Термін гарантійного обслуговування – не менше 12 місяців з дати постачання, введення обладнання в експлуатацію та підписання відповідного документа приймання/введення в експлуатацію.

4.3. Учасник повинен забезпечити гарантійне та післягарантійне сервісне обслуговування в Україні без прив’язки до конкретного сервісного центру у вимогах тендеру; у пропозиції зазначаються контактні дані сервісної служби та порядок звернення.

5. Умови та строк поставки

5.1. Поставка – на умовах DAP на адресу складу Альянсу/одержувача, визначену в оголошенні або договорі за результатами тендеру.

5.2. Учасник зазначає очікуваний строк поставки після отримання авансового платежу. Остаточний строк поставки визначається договором за результатами тендеру.

5.3. У вартість пропозиції мають входити доставка, розвантаження, монтаж, введення в експлуатацію, навчання користувачів та всі витрати, необхідні для передачі працездатного комплекту Замовнику.

5.4. Товар має бути поставлений в повному обсязі до 25 грудня 2026 року.

6. Умови оплати

6.1. Аванс – 50 (п'ятдесят) %. Конкретні умови оплати учасник зазначає у ціновій пропозиції.

6.2. Договір на поставку буде укладено і платежі будуть виконані:

• у гривнях України для резидентів України – відповідно до умов договору та офіційного курсу Національного Банку України, якщо ціна пропозиції визначена в еквіваленті іноземної валюти;

• у доларах США – з нерезидентами України, якщо інше не визначено умовами оголошення/договору.

Поставка цієї продукції звільнена від сплати ПДВ!

Проект Глобальний Фонд. До уваги потенційних постачальників-резидентів! У відповідності до положень п. 26 підрозділу 2, розділу ХХ Податкового кодексу України: звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання на митну територію України товарів (крім підакцизних) та надання послуг, якщо такі товари/послуги оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, що виконуються відповідно до Закону України «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні» (№ 4999-17 від 11.08.2013). Порядок здійснення таких операцій визначається Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні» від 17 квітня 2013 р. N 284.

При формуванні вашої цінової пропозиції просимо звернути увагу на зміст п. 26 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового Кодексу України.

Таким чином, у відповідності до норм Податкового Кодексу України по операціях поставки товарів / надання послуг, що здійснюються на виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні (і які є звільненими від сплати ПДВ), у постачальника формується податковий кредит:

«У разі здійснення операцій, звільнених відповідно до цього пункту, положення пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу та положення статті 199 цього Кодексу не застосовуються.»

7. Загальні вимоги до продукції та документації

7.1. Кожний учасник конкурсу повинен надати копії документів, що підтверджують відповідність запропонованого обладнання вимогам цієї Специфікації та можливість його законного введення в обіг/експлуатацію в Україні.

| № лоту | Продукт | Перелік документів та дозволів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматичний біохімічний аналізатор IVD | 1. Копія чинної декларації про відповідність/сертифіката відповідності вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженого постановою КМУ від 02.10.2013 № 754, або інший документ, що підтверджує правомірне введення виробу в обіг в Україні відповідно до чинного законодавства. 2. Експлуатаційна документація українською мовою; у разі документації іншою мовою – переклад українською. 3. Офіційний технічний опис/специфікація виробника, що підтверджує заявлені характеристики. 4. Документ щодо системи управління якістю виробника ISO 13485 або еквівалентний – за наявності/якщо застосовно. 5. Документальне підтвердження відкритості/програмованості системи або можливості застосування сторонніх реагентів відповідно до п. 1.2 цієї Специфікації. 6. Якщо учасник не є виробником — документ, що підтверджує можливість законного постачання запропонованого обладнання та забезпечення гарантійного сервісу: авторизаційний лист виробника/уповноваженого представника, дистриб’юторська або дилерська угода, договір із сервісною організацією, гарантійний лист учасника або інший документ, що підтверджує відповідні повноваження та можливості. 7. Гарантійний лист щодо строку гарантії, введення в експлуатацію та навчання. |

7.2. Замовник має право перевірити відповідність запропонованого приладу заявленим характеристикам за офіційною технічною документацією виробника, а також запросити демонстрацію/тестування обладнання до прийняття остаточного рішення.

8. Склад конкурсної пропозиції учасника

а) копія документів, що свідчать про державну реєстрацію учасника конкурсу;

б) документи згідно з п. 7 цієї Специфікації;

в) якщо учасник не є виробником – документ, що підтверджує можливість законного постачання запропонованого обладнання та забезпечення гарантійного сервісу (авторизаційний лист, дистриб’юторська/дилерська угода, договір із сервісною організацією, гарантійний лист або інший документ, що підтверджує відповідні повноваження та можливості);

г) Скани заповненених та підписаних Додатків № 1–4 до цієї Специфікації Увага!!! Додатки 1 та 2 прохання також надіслати в форматі .doc;

ґ) Тендерна гарантія (додаток 5);

d) будь-які інші документи, що, на думку учасника, підтверджують якість, сервісну підтримку та економічну доцільність запропонованого рішення.

9. Критерії оцінки цінових пропозицій

а) відповідність технічним вимогам Специфікації;

б) якість продукції та документальне підтвердження відповідності;

в) загальна ціна комплекту, включно з реагентами, інсталяцією, навчанням і доставкою;

г) гарантійний/післягарантійний сервіс та доступність витратних матеріалів і реагентів;

ґ) строк поставки та умови оплати.

Додаток № 1

до Специфікації до Тендеру на закупівлю медичного обладнання – автоматичний біохімічний аналізатор.

Загальна інформація

Будь ласка, заповніть нижченаведену таблицю.

| 1. | Повна назва компанії |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Юридична адреса компанії |  |
| 3. | Фактична адреса компанії |  |
| 4. | Керівник компанії: посада, ім’я |  |
| 5. | Контактний номер телефону керівника компанії |  |
| 6. | Контактна особа щодо тендерної пропозиції |  |
| 7. | Номер телефону контактної особи |  |
| 8. | Адреса електронної пошти контактної особи |  |
| 9. | Вебсайт компанії |  |
| 10. | Банківські реквізити для укладання договору постачання |  |
| 11. | Країна реєстрації компанії |  |

Підписано мною, ______________________________________________________,

що обіймає посаду _________________________________________________ (керівник підприємства)

від імені компанії ____________________________________________________________

_______ (число) _________________ (місяць) 20________ (рік).

________________________ (підпис)

Додаток № 2

до Специфікації до Тендеру на закупівлю медичного обладнання – автоматичний біохімічний аналізатор.

Таблиця відповідності вимогам Специфікації

Будь ласка, заповніть таблицю як підтвердження відповідності запропонованого обладнання технічним вимогам. Для кожного пункту вкажіть фактичну характеристику та номер сторінки офіційної інструкції/технічного опису, де її підтверджено.

| Найменування товару, ТМ, модель/артикул, країна походження: |  |
| --- | --- |

| № | Назва параметра | Вимога за ТЗ | Характеристики запропонованого виробу, коментарі, сторінка технічної документації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Загальні та функціональні вимоги |  |  |  |
| 1.1 | Тип системи | Повністю автоматичний дискретний біохімічний аналізатор з довільним (random access) доступом до зразків і тестів, пріоритетом STAT/термінових зразків та виконанням досліджень за принципом «тест за тестом». Дозволяється настільне або підлогове виконання. |  |
| 1.2 | Відкритість системи / сумісність із реагентами різних виробників | Відкрита та/або програмована система, що дозволяє користувачу створювати, вводити та/або редагувати параметри методик для сумісних IVD-реагентів різних виробників. Допускається також система з валідованими відкритими каналами/аплікаціями для реагентів сторонніх виробників. На підтвердження надається технічна документація виробника аналізатора або інший офіційний документ, що підтверджує відкритість/програмованість системи чи можливість застосування сторонніх реагентів. |  |
| 1.3 | Ступінь автоматизації | Автоматичне дозування зразків і реагентів, змішування, інкубація, фотометричне вимірювання, розрахунок та видача результатів; автоматичне промивання пробозабірної/реагентної системи. Для багаторазових кювет – автоматичне миття кювет. |  |
| 1.4 | Вимірювані параметри | Можливість визначення біохімічних показників: субстратів/метаболітів, ферментів, іонів/електролітів (фотометричним та/або ISE методом), специфічних білків, у т.ч. імунотурбідиметричними методами. |  |
| 1.5 | Типи зразків | Сироватка, плазма, сеча. Можливість дослідження ліквору – для тестів, для яких це передбачено валідованою методикою/інструкцією виробника реагенту. |  |
| 1.6 | Продуктивність | Не менше 100 фотометричних тестів/год. Продуктивність з ISE (за наявності) може враховуватися додатково. |  |
| 1.7 | Позиції для зразків | Не менше 30 позицій для зразків. Допускається окремий або спільний із реагентами ротор/диск за умови можливості одночасно розмістити не менше 30 зразків і не менше 20 реагентів. |  |
| 1.8 | Позиції для реагентів | Не менше 20 позицій для реагентів із активним охолодженням на борту. Допускається окремий або спільний із зразками ротор/диск. |  |
| 1.9 | Реакційний об’єм | Мінімально підтримуваний робочий/реакційний об’єм – не більше 220 мкл. |  |
| 1.10 | Реакційна система | Температура реакції 37 °C з точністю не гірше ±0,2 °C. Кювети багаторазові або напівпостійні; допускаються одноразові кювети за умови повністю автоматизованої роботи без ручного втручання в цикл аналізу. |  |
| 1.11 | Оптична система | Не менше 8 вимірювальних довжин хвиль/оптичних каналів у діапазоні від 340 нм до щонайменше 670 нм або ширше; обов’язкова наявність каналу 340 нм. Допускається система світлофільтрів, дифракційна решітка, монохроматор або еквівалентне спектральне рішення. |  |
| 1.12 | Методи аналізу | Кінцева точка (з бланком по реагенту та/або зразку), кінетичний метод, фіксований час/двоточкова кінетика; моно- та/або біхроматичні вимірювання; турбідиметричні/імунотурбідиметричні методи. |  |
| 1.13 | Принцип вимірювання | Абсорбційна фотометрія/колориметрія та турбідиметрія. Пряма потенціометрія (ISE) – допускається як інтегрована або опційна функція і не є обов’язковою для відповідності базовій комплектації. |  |
| 1.14 | Охолодження реагентів | Активне охолодження реагентів на борту аналізатора з підтриманням температурного режиму, визначеного виробником аналізатора/реагентів, упродовж робочого циклу. |  |
| 1.15 | Калібрування | Підтримка калібрування за калібратором/стандартом та/або фактором; лінійне одно-, дво- та/або багатоточкове калібрування; підтримка нелінійних калібрувальних кривих для відповідних методик. |  |
| 1.16 | Дозувальна система | Одна або декілька проб/реагентних голок (окремих або комбінованих) із детекцією рівня рідини та захистом від зіткнення/поломки. Автоматичне промивання голок. |  |
| 1.17 | Ідентифікація зразків і реагентів | Можливість ідентифікації зразків за штрих-кодом (вбудований або зовнішній зчитувач). Для реагентів допускається ідентифікація за штрих-кодом або програмне/ручне введення з контролем позиції та залишку. |  |
| 1.18 | Миття кювет | Для систем із багаторазовими/напівпостійними кюветами – автоматична миюча станція на борту з циклом промивання та підготовки кювет до повторного використання. Для систем з одноразовими кюветами ця вимога не застосовується. |  |
| 1.19 | Джерело світла | Галогенове, вольфрам-галогенове, криптон-галогенове, LED, ксенонове або інше еквівалентне стабільне джерело світла, що забезпечує заявлений спектральний діапазон. Вимога до конкретної напруги/потужності лампи не встановлюється. |  |
| 1.20 | Інтерфейси та передача даних | Не менше одного стандартного інтерфейсу: USB та/або RS-232 та/або Ethernet/LAN. Можливість підключення до LIS або експорту результатів у електронному форматі. Двосторонній LIS – бажано. |  |
| 1.21 | Електроживлення | Сумісність з електромережею України: 220–240 В, 50 Гц, або універсальне живлення 100–240 В, 50/60 Гц. |  |
| 1.22 | Контроль якості | Програмний контроль якості з графіками Леві–Дженнінгса та правилами Вестгарда або еквівалентним багатоправильним алгоритмом контролю якості; збереження та перегляд QC-даних. |  |
| 1.23 | Програмне забезпечення | Збереження результатів пацієнтів, калібрувань і QC; формування/друк звітів. Інтерфейс – англійська та/або українська мова. Експлуатаційна документація – українською мовою або з обов’язковим перекладом українською. |  |
| 1.24 | Гарантія | Термін гарантійного обслуговування – не менше 12 місяців |  |
| 2. Комплектація |  |  |  |
| 2.1 | Автоматичний біохімічний аналізатор | 1 шт. |  |
| 2.2 | Керуючий комп’ютер/робоча станція | 1 комплект, якщо зовнішній ПК необхідний для роботи запропонованої моделі. Для аналізатора з інтегрованим комп’ютером окремий ПК не вимагається. |  |
| 2.3 | Принтер | 1 шт., зовнішній або інтегрований, сумісний із системою. |  |
| 2.4 | Блок безперебійного живлення (UPS) | 1 шт., потужність має відповідати споживанню запропонованої системи та забезпечувати коректне завершення поточного циклу/безпечне вимкнення. |  |
| 2.5 | Стартовий набір реагентів | АЛТ – 2 набори; АСТ – 2; білірубін загальний – 2; білірубін прямий – 2; загальний білок – 2; мультикалібратор – 1; глюкоза – 2; креатинін – 2; сечовина – 2; кальцій – 1; магній – 1; альфа-амілаза – 2. Реагенти мають бути сумісними із запропонованим аналізатором. Учасник зазначає фасування та кількість тестів у кожному наборі. |  |
| 2.6 | Миючі/сервісні розчини | Промивний розчин – 2 упаковки; кислотний та/або лужний промивний/очисний розчин – 2 упаковки або еквівалентний комплект рекомендованих виробником аналізатора миючих засобів на стартовий період. Для систем з одноразовими кюветами – відповідний стартовий запас витратних кювет замість невикористовуваних миючих засобів. |  |
| 2.7 | Контрольні матеріали | Контроль норма – 1 набір; контроль патологія – 1 набір. |  |
| 2.8 | Витратні матеріали для зразків | Пробірки/чашечки для зразків – 1 упаковка, сумісна із запропонованою моделлю. |  |
| 2.9 | Інші необхідні компоненти | Усі кабелі, ємності, адаптери, шланги, стартові витратні матеріали та аксесуари, необхідні для введення аналізатора в експлуатацію. Якщо для штатної роботи потрібна окрема система підготовки/деіонізації води – вона має бути включена до пропозиції або учасник повинен чітко зазначити вимоги та підтвердити наявність відповідного рішення у комплекті. |  |
| 2.10 | Інсталяція та навчання | Доставка, монтаж, введення в експлуатацію, первинна перевірка працездатності та навчання користувачів – включені у вартість. |  |
| 2.11 | Документація | Інструкція користувача/експлуатаційна документація українською мовою або з перекладом українською; технічний паспорт/специфікація. |  |

Підписано мною, ______________________________________________________,

що обіймає посаду _________________________________________________ (керівник підприємства)

від імені компанії ____________________________________________________________

_______ (число) _________________ (місяць) 20________ (рік).

________________________ (підпис)

Додаток № 3

до Специфікації до Тендеру на закупівлю медичного обладнання – автоматичний біохімічний аналізатор.

Цінова пропозиція на товари

Кожному з учасників пропонується сформувати свої цінові пропозиції у вигляді нижченаведеної таблиці.

Під час заповнення таблиці, зверніть увагу на наступне:

- Ціна на продукцію надається на умовах поставки згідно вимог п. 4.1. специфікації.

- Ціна Товару повинна включати в себе вартість самої продукції, упаковки/тари, маркування та доставки.

- Ціна надається:

- у доларах США;

- з урахуванням всіх належних податків, зборів і витрат згідно зазначених умов поставки згідно законодавства України;

- без ПДВ.

У відповідності до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2013 №284 «Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні».

- Платежі будуть виконані у гривнях України відповідно до офіційного курсу Національного Банку України на день виставлення рахунку.

| Лот № | Назва позиції | ТМ, модель/артикул, країна походження | Кількість, од. | Ціна за од., USD без ПДВ | Загалом, USD без ПДВ | Очікуваний строк поставки після авансу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматичний біохімічний аналізатор IVD у повній комплектації згідно Специфікації |  | 10 |  |  |  |

Умови оплати: ____________________________________________ (зазначити)

Підписано мною, ______________________________________________________,

що обіймає посаду _________________________________________________ (керівник підприємства)

від імені компанії ____________________________________________________________

_______ (число) _________________ (місяць) 20________ (рік).

________________________ (підпис)

Додаток № 4

до Специфікації до Тендеру  на закупівлю медичного обладнання – автоматичний біохімічний аналізатор.

учасник – юридична особа (версія для учасника ФОП нижче)

На підставі статті 650-1 Цивільного кодексу України, підписанням цієї форми нижчепідписаний учасник тендеру (далі – Учасник) підтверджує наступні запевнення, які мають значення для укладення договору з  МБФ «Альянс громадського здоров’я» (далі – Альянс):

1. Дотримання санкційного режиму

1.1. Учасник гарантує, що:

1.1.1. він неухильно дотримувався та дотримується вимог законів України та інших нормативних актів України щодо правового режиму тимчасово окупованих територій, зокрема не здійснював і не здійснює власну статутну діяльність та не співпрацював і не співпрацює жодним чином з суб’єктами господарювання, органами або посадовими чи службовими особами, створеними/зареєстрованими на тимчасово окупованих територіях України;

1.1.2. жодні кошти Учасника не походять з Російської Федерації або Республіки Білорусь та не надійшли до нього через банки або інші фінансові установи, місцем перебування та/або реєстрації яких є зазначені держави, Учасник не має дочірніх компаній, філій, представництв та/або інших відокремлених підрозділів на території вказаних держав;

1.1.3. серед учасників, кінцевих бенефіціарних власників та/або керівництва Учасника відсутні громадяни Російської Федерації або Республіки Білорусь та / або особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є вказані держави, (далі разом – «Заборонені фізичні особи»), Учасник не виступає учасником інших юридичних осіб спільно з Забороненими фізичними особами та не має з ними жодних ділових відносин;

1.1.4. серед учасників Учасника відсутні юридичні особи, місце перебування та/або реєстрації яких знаходиться в Російській Федерації або Республіці Білорусь або учасниками із часткою 10% і більше або кінцевими бенефіціарними власниками яких є Заборонені фізичні особи (далі разом – «Заборонені юридичні особи»), Учасник не виступає учасником інших юридичних осіб спільно з такими Забороненими юридичними особами та не має з ними жодних ділових відносин, не володіє цінними паперами Заборонених юридичних осіб;

1.1.5. Учасник, будь-який з його кінцевих бенефіціарних власників, учасників (засновників), членів органів управління, посадових осіб та працівників, або будь-який агент, афілійована (пов’язана) чи інша особа, що діє від імені Учасника, товари (роботи, послуги) Учасника не є обʼєктом режиму економічних санкцій, та Учасник дотримується застосовуваних режимів економічних санкцій, зокрема, не є афілійованим та не вступає у будь-які відносини з фізичними чи юридичними особами, які є об’єктом таких санкцій. Під режимами економічних санкцій розуміються будь-які економічні або фінансові санкції, які впроваджуються та регулюються Радою національної безпеки та оборони (РНБО) України, Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC),  Державним департаментом США, будь-якою іншою агенцією США, Радою Безпеки ООН, Великою Британією, Європейським Союзом та будь-якою державою, що є його членом, та/або Швейцарією.

2. Недопущення заборонених практик

2.1. Учасник не брав і не бере участі у будь-яких заходах, які тлумачаться або можуть тлумачитися згідно з Кримінальним кодексом України, Законом України «Про запобігання корупції» та іншим чинним законодавством України як незаконні, а також у вчиненні чи приховуванні наступних заборонених практик:

2.1.1. «Шахрайство», під яким розуміється отримання (або спроба отримання) несправедливої та/або незаконної  переваги або фінансової вигоди шляхом обману або приховування фактів;

2.1.2. «Примусова практика» - заподіяння шкоди або загроза заподіяння шкоди, прямо чи опосередковано, будь-якій стороні чи власності сторони з метою неналежного впливу на дії такої сторони;

2.1.3. «Корупційна практика» - прийняття обіцянки/пропозиції, отримання або вимагання для себе чи інших осіб, а також обіцянка/пропозиція, надання особі або, за її вимогою, іншим фізичним чи юридичним особам будь-якої вигоди з метою неналежного використання/впливу на використання службових повноважень та пов'язаних з ними можливостей;

2.1.4. «Змова» - домовленість між двома чи більше сторонами, спрямована на досягнення неналежної мети, зокрема для неналежного впливу на дії іншої сторони;

2.1.5. «Абʼюзивна практика» включає крадіжку, незаконне привласнення, розтрату або неналежне використання майна, скоєне навмисно або через необачне ігнорування;

2.1.6. «Перешкоджання» - (i) навмисне знищення, фальсифікація, зміна або приховування доказового матеріалу для розслідування, що проводиться з питань заборонених практик, або надання неправдивих заяв з метою суттєвого перешкоджання такому розслідуванню; (ii) погрози, переслідування або залякування будь-якої сторони з метою перешкодити їй розкрити інформацію щодо предмету розслідування або в якості помсти за розголошення такої інформації, або з метою запобігти продовженню розслідування; (iii) участь у діях, які перешкоджають здійсненню прав доступу замовника за будь-яким договором; або (iv) невиконання визначеного законом або договором обов’язку щодо своєчасного повідомлення про заборонені практики;

2.1.7. «Помста» - будь-який навмисний або необережний акт дискримінації, помсти, заподіяння шкоди, переслідування або відплати, прямої чи непрямої, який рекомендується, погрожує або вживається проти будь-кого, хто добросовісно відмовляється брати участь у сприянні чи скоєнні будь-яких заборонених практик або добросовісно повідомив про підозру чи факти щодо таких заборонених практик;

2.1.8. «Відмивання грошей» - (i) перетворення або передача майна, прямо чи опосередковано, усвідомлюючи, що таке майно отримано від злочинної діяльності, або допомога будь-якій особі, яка бере участь у такій діяльності, уникнути правових наслідків своїх дій; (ii) приховування незаконного походження, джерела, місцезнаходження, розпорядження, переміщення або володіння майном, знаючи, що таке майно походить від злочинної діяльності; або (iii) придбання, володіння або використання майна, знаючи на момент отримання, що таке майно отримано в результаті злочинної діяльності;

2.1.9. «Фінансування тероризму» – надання або збирання коштів будь-якими засобами, прямо чи опосередковано, з наміром, щоб вони були використані, або з усвідомленням того, що вони використані або будуть використані, повністю чи частково, для здійснення дій тероризму, зокрема:

- для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою (організацією);

- для організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи (організації), сприяння вчиненню терористичного акту, проходження навчання тероризму, перетинання державного кордону України з терористичною метою, провадження будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби вчинення таких дій.

3. Зобовʼязання щодо сейфгардингу

3.1. Учасник завіряє та гарантує, що дотримується політики абсолютної нетерпимості (нульової толерантності) до будь-яких форм дискримінації та проявів експлуатації, насильства, булінгу чи домагань (харасменту) по відношенню до будь-якої особи, зокрема, завіряє та гарантує, що він:

3.1.1. не здійснював і не здійснює діяльності, яка несумісна з правами, викладеними у Конвенції про права дітей ООН, а також що він дотримується у своїй роботі політики абсолютної нетерпимості до будь-яких проявів жорстокого поводження з дітьми. Учасник свідчить про те, що в разі перемоги у тендері в рамках виконання договору, укладеного за результатами тендеру, яке передбачатиме контакт Учасника, працівників або інших представників Учасника з дітьми, він готовий дотримуватись Політики захисту дітей Альянсу, розміщеною за адресою https://aph.org.ua/uk/tendery/polityky-i-protsedury/, а також забезпечувати відповідне ознайомлення з цією Політикою і її дотримання з боку своїх відповідних співробітників (працівників) та суб-підрядників;

3.1.2. дотримується у своїй роботі політики абсолютної нетерпимості до будь-яких проявів сексуальних експлуатації, насильства та домагань (далі - СЕНД) до будь-якої особи. Учасник свідчить про те, що в разі перемоги у тендері в рамках виконання договору, укладеного за результатами тендеру, яке передбачатиме контакт працівників або інших представників Учасника з фізичними особами – бенефіціарами програм та проєктів Альянсу, включаючи представників спільнот, з якими працює Альянс, він готовий дотримуватись Політики захисту від СЕНД Альянсу, яку розміщено на веб-сайті Альянсу за адресою https://aph.org.ua/uk/tendery/polityky-i-protsedury/, а також забезпечувати відповідне ознайомлення з  цією Політикою і її дотримання з боку своїх відповідних співробітників (працівників) та суб-підрядників.

4. Конфлікт інтересів

Учасник засвідчує відсутність у нього конфлікту інтересів щодо тендеру, при цьому «конфлікт інтересів» означає ситуацію, в якій Учасник або повʼязані з ним особи має/мають інтереси (фінансові, організаційні, особисті, репутаційні чи інші) які можуть ускладнювати виконання його зобов’язань за договором, що може бути укладений в результаті тендеру, об’єктивним, незалежним і професійним чином, або ситуація, в якій розумно передбачити виникнення такого інтересу.

Склад кінцевих бенефіціарних власників Учасника тендеру

| Назва організації/ ФІО фізичної особи | Реєстраційний код / паспортні дані | Адреса реєстрації | Громадянство | Чи значиться організація/ людина в санкційних списках США, Євросоюзу, України. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[підпис]	[посада]

Уповноважений підписати комерційну пропозицію для та від імені:

[назва компанії]

Печатка компанії

учасник – фізична особа – підприємець

На підставі статті 650-1 Цивільного кодексу України, підписанням цієї форми нижчепідписаний учасник тендеру (далі – Учасник) підтверджує наступні запевнення, які мають значення для укладення договору з  МБФ «Альянс громадського здоров’я» (далі – Альянс):

1. Дотримання санкційного режиму

1.1. Учасник гарантує, що:

1.1.1. він неухильно дотримувався та дотримуватиметься вимог законів України та інших нормативних актів України щодо правового режиму тимчасово окупованих територій, зокрема не здійснював і не здійснюватиме власну господарську діяльність та не співпрацював і не співпрацюватиме жодним чином з суб’єктами господарювання, органами або посадовими чи службовими особами, створеними/зареєстрованими на тимчасово окупованих територіях України;

1.1.2. він не є учасником, кінцевим бенефіціарним власником та/або не входить до керівництва юридичних осіб, місце перебування та/або реєстрації яких знаходиться в Російській Федерації або Республіці Білорусь, які мають діючі дочірні компанії, філії, представництва та/або інші відокремлені підрозділи на території вказаних держав або учасниками із часткою 10% і більше або кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни Російської Федерації або Республіки Білорусь та / або особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є вказані держави (далі разом – «Заборонені юридичні особи»);

1.1.4. він не має жодних ділових відносин із Забороненими юридичними особами або із громадянами Російської Федерації або Республіки Білорусь та / або особами, місцем постійного проживання яких є вказані держави, і жодні кошти Учасника не походять з Російської Федерації або Республіки Білорусь та не надійшли до нього через банки або інші фінансові установи, місцем перебування та/або реєстрації яких є зазначені держави;

1.1.5. він не є обʼєктом та дотримується застосовуваних режимів економічних санкцій, зокрема, не є повʼязаним та не вступає у будь-які відносини з фізичними чи юридичними особами, які є об’єктом санкцій. Під режимами економічних санкцій розуміються будь-які економічні або фінансові санкції, які впроваджуються та регулюються Радою національної безпеки та оборони (РНБО) України, Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC),  Державним департаментом США, будь-якою іншою агенцією США, Радою Безпеки ООН, Великою Британією, Європейським Союзом та будь-якою державою, що є його членом, та/або Швейцарією.

2. Недопущення заборонених практик

2.1. Учасник не брав і не бере участі у будь-яких заходах, які тлумачаться або можуть тлумачитися згідно з Кримінальним кодексом України, Законом України «Про запобігання корупції» та іншим чинним законодавством України як незаконні, а також у вчиненні чи приховуванні наступних заборонених практик:

2.1.1. «Шахрайство», під яким розуміється отримання (або спроба отримання) несправедливої та/або незаконної  переваги або фінансової вигоди шляхом обману або приховування фактів;

2.1.2. «Примусова практика» - заподіяння шкоди або загроза заподіяння шкоди, прямо чи опосередковано, будь-якій стороні чи власності сторони з метою неналежного впливу на дії такої сторони;

2.1.3. «Корупційна практика» - прийняття обіцянки/пропозиції, отримання або вимагання для себе чи інших осіб, а також обіцянка/пропозиція, надання особі або, за її вимогою, іншим фізичним чи юридичним особам будь-якої вигоди з метою неналежного використання/впливу на використання службових повноважень та пов'язаних з ними можливостей;

2.1.4. «Змова» - домовленість між двома чи більше сторонами, спрямована на досягнення неналежної мети, зокрема для неналежного впливу на дії іншої сторони;

2.1.5. «Абʼюзивна практика» включає крадіжку, незаконне привласнення, розтрату або неналежне використання майна, скоєне навмисно або через необачне ігнорування;

2.1.6. «Перешкоджання» - (i) навмисне знищення, фальсифікація, зміна або приховування доказового матеріалу для розслідування, що проводиться з питань заборонених практик, або надання неправдивих заяв з метою суттєвого перешкоджання такому розслідуванню; (ii) погрози, переслідування або залякування будь-якої сторони з метою перешкодити їй розкрити інформацію щодо предмету розслідування або в якості помсти за розголошення такої інформації, або з метою запобігти продовженню розслідування; (iii) участь у діях, які перешкоджають здійсненню прав доступу замовника за будь-яким договором; або (iv) невиконання визначеного законом або договором обов’язку щодо своєчасного повідомлення про заборонені практики;

2.1.7. «Помста» - будь-який навмисний або необережний акт дискримінації, помсти, заподіяння шкоди, переслідування або відплати, прямої чи непрямої, який рекомендується, погрожує або вживається проти будь-кого, хто добросовісно відмовляється брати участь у сприянні чи скоєнні будь-яких заборонених практик або добросовісно повідомив про підозру чи факти щодо таких заборонених практик;

2.1.8. «Відмивання грошей» - (i) перетворення або передача майна, прямо чи опосередковано, усвідомлюючи, що таке майно отримано від злочинної діяльності, або допомога будь-якій особі, яка бере участь у такій діяльності, уникнути правових наслідків своїх дій; (ii) приховування незаконного походження, джерела, місцезнаходження, розпорядження, переміщення або володіння майном, знаючи, що таке майно походить від злочинної діяльності; або (iii) придбання, володіння або використання майна, знаючи на момент отримання, що таке майно отримано в результаті злочинної діяльності;

2.1.9. «Фінансування тероризму» – надання або збирання коштів будь-якими засобами, прямо чи опосередковано, з наміром, щоб вони були використані, або з усвідомленням того, що вони використані або будуть використані, повністю чи частково, для здійснення дій тероризму, зокрема:

- для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою (організацією);

- для організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи (організації), сприяння вчиненню терористичного акту, проходження навчання тероризму, перетинання державного кордону України з терористичною метою, провадження будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби вчинення таких дій.

3. Зобовʼязання щодо сейфгардингу

3.1. Учасник завіряє та гарантує, що дотримується політики абсолютної нетерпимості (нульової толерантності) до будь-яких форм дискримінації та проявів експлуатації, насильства, булінгу чи домагань (харасменту) по відношенню до будь-якої особи, зокрема, завіряє та гарантує, що він:

3.1.1. не здійснював і не здійснює діяльності, яка несумісна з правами, викладеними у Конвенції про права дітей ООН, а також що він дотримується у своїй роботі політики абсолютної нетерпимості до будь-яких проявів жорстокого поводження з дітьми. Учасник свідчить про те, що в разі перемоги у тендері в рамках виконання договору, укладеного за результатами тендеру, яке передбачатиме контакт Учасника, працівників або інших представників Учасника з дітьми, він готовий дотримуватись Політики захисту дітей Альянсу, розміщеною за адресою https://aph.org.ua/uk/tendery/polityky-i-protsedury/, а також забезпечувати відповідне ознайомлення з цією Політикою і її дотримання з боку своїх відповідних працівників або інших представників;

3.1.2. дотримується у своїй роботі політики абсолютної нетерпимості до будь-яких проявів сексуальних експлуатації, насильства та домагань (далі - СЕНД) до будь-якої особи. Учасник свідчить про те, що в разі перемоги у тендері в рамках виконання договору, укладеного за результатами тендеру, яке передбачатиме контакт Учасника, працівників або інших представників Учасника з фізичними особами – бенефіціарами програм та проєктів Альянсу, включаючи представників спільнот, з якими працює Альянс, він готовий дотримуватись Політики захисту від СЕНД Альянсу, яку розміщено на веб-сайті Альянсу за адресою https://aph.org.ua/uk/tendery/polityky-i-protsedury/, а також забезпечувати відповідне ознайомлення з цією Політикою і її дотримання з боку своїх відповідних працівників або інших представників.

4. Конфлікт інтересів

Учасник засвідчує відсутність у нього конфлікту інтересів щодо тендеру, при цьому «конфлікт інтересів» означає ситуацію, в якій Учасник або повʼязані з ним особи має/мають інтереси (фінансові, організаційні, особисті, репутаційні чи інші) які можуть ускладнювати виконання його зобов’язань за договором, що може бути укладений в результаті тендеру, об’єктивним, незалежним і професійним чином, або ситуація, в якій розумно передбачити виникнення такого інтересу.

[підпис]

[ПІБ]

Печатка ФОП

Додаток №5

до Специфікації до Тендеру  на закупівлю медичного обладнання – автоматичний біохімічний аналізатор.

Тендерна гарантія

Кому:	__(назва, адреса)

Дата:	__

ТЕНДЕРНА ГАРАНТІЯ №:	__

Нас повідомили, що компанія __, створена за законами __ з місцезнаходженням __ (далі Учасник Тендеру) подала заяву від __ 20__ (Пропозиція) на участь у тендері щодо підписання контракту __ відповідно до Умов тендеру № __ від __. Умови тендеру передбачають, що будь-яка Пропозиція має бути підтримана тендерною гарантією.

На прохання Учасника Тендеру, ми (назва банку), зареєстроване за законами України, з місцезнаходженням (юридична адреса банку), цим безвідклично зобов”язуємося сплатити Вам будь-яку суму або суми, що загалом не перевищують __ доларів США (словами __ доларів США) після отримання від Вас Вашої письмової вимоги, в якій буде зазначено, що Учасник Тендеру не виконав своє(ї) зобов”язання, тому що він:

(а) відкликав свою Пропозицію у період, вказаний у формі Пропозиції або

(б) після отримання повідомлення про те, що його Пропозиція перемогла, Учасник Тендеру (і) не підписує або відмовляється підписати Контракт, якщо це вимагається, чи (іі) не надає або відмовляється надати гарантію забезпечення виконання Контракту, відповідно до Умов тендеру.

Ця гарантія набуває чинності у день, зазначений вище. Ця гарантія закінчує діяти повністю і автоматично __ (дата), не залежно від того, чи буде повернена нам після цієї дати. Ця гарантія також припиняє дію до згаданої дати, якщо Ви повідомите нас про це письмово. Таким чином, будь-яка Ваша письмова вимога про сплату за цією гарантією повинна бути отримана нами у нашому приміщенні, вказаному вище, на цю дату або до неї.

З кожною виплатою за цією гарантією наші зобов”язання за нею будуть відповідно зменшуватися.

Ця гарантія регулюється Уніфікованими Правилами про Гарантії на Першу Вимогу, публікація МТП 758. Будь-який спір стосовно цієї гарантії вирішується відповідним судом України із застосуванням матеріального права України